## 故障和失效分析
对象 | 大类 | 影响 | 失效事件 | 可能的影响 | 主机软件需求 | 设备、驱动需求
| 主机软件崩溃 | 主机软件崩溃后重新启动，无法知道上片机此时的状态。比如，有可能载波台上已经有一片玻片了，但是主机软件直接发送了上片操作。 |  |  | 1. 主机软件需要时刻记录操作。当软件运行时需要读取上一次退出时的任务状态，若任务状态表明异常，则需要通知操作员检查扫描仪状态，人工排除故障 2. 当人工排除状态之后，主机软件需要能够和送片机协商状态，因此需要主机软件命令送片机软件状态归位，准备工作。 | 1. 在正常情况下，只要送片机不掉电，就应保证玻片的稳定状态要么在载波台上，要么在拨片盒中。 做不到
| 主机掉电 |  |  |  | 1. 主机软件应及时记录工作状态记录 2. 主机软件的工作状态记录应有校验机制，避免由于掉电而造成的误写 3. 主机软件必须和送片机完成开工交互之后才能继续工作，避免由于两端状态不一致而导致的风险。
| 送片机软件崩溃 | 送片机软件崩溃后重新启动，和主控之间存在状态不一致的可能，因此需要双方协商状态； 送片机软件崩溃之后，电机的状态未知，由于取片送片涉及到单板软件和电机的多次交互操作，会导致玻片位置异常不可知。 |  |  | 1. 主机软件应和送片机维护通信链路的状态，一旦链路异常，要及时处理 2. 主控要能够识别和处理送片机的复位通知事件。 3. 主控要能够处理送片机由于软件崩溃而导致的风险，提示进行人工干预。 | 1. 送片机应在复位后通知主控， 2. 送片机自己启动后不应当做初始化操作，避免对崩溃前玻片造成不可预知的影响。必须等主控的开工命令后才能初始化。 3. 送片机提供电机位置查询功能，给主控上报当前电机的位置和状态（正常，异常等）
| 送片机掉电 |  |  |  | 同上 | 同上
| 串口误码 | 串口误码会导致某条消息因CRC校验失败而被抛弃。 由于某条消息被丢失，会导致状态异常，并进而导致两端状态机不一致。 状态机不一致会导致出现消息的重复或嵌套。简单的抛弃消息会进一步恶化 |  |  | 1. 主机和送片机都要对消息做完整性校验 2. 主机软件要支持消息重发机制。 3. 主机应当记录因CRC校验失败而被抛弃的消息，以及错误的数据等的统计信息并供用户查询。 4. 主机支持查询送片机的通信异常统计信息 | 1. 送片机要对消息做完整性校验 2. 送片机确保SET/GET操作的timeout不会有副作用。 3. 送片机应当支持重复命令的处理。为了识别重复命令，应当在消息中增加transition字节 4.送片机应当支持Busy状态。 5. 送片机应当记录通信异常等统计数据，并提供查询接口。
| 串口线断 | 串口线断开或接触不良。会导致异常，且有可能是单通。因此，两边都可能认为对端正常而实际上是异常。 |  |  | 1. 主机软件支持和送片机的握手。 2. 主机软件长时间收不到送片机的握手消息和其他消息，应当给用户提示通信失败。 | 1. 送片机软件应实现和主控的握手机制 2. 送片机长时间收不到主控的握手或其他命令，应当提示用户，并考虑做自愈处理（例如复位）。
| 步进电机控制异常 | 取片，还片操作是控制步进电机，步进电机的移动是通过向步进电机控制芯片的寄存器读写步数来实现的。如果过程中步进电机控制芯片发生了异常导致数据被破坏，会导致异常 |  |  |  | 1. 送片机硬件应提供硬件保护机制，比如限位器。 2. 送片机软件应提供告警机制，在正常的消息返回吗之外通知主控异常发生
| 预览时对焦失败 | 预览时对焦失败属于严重故障 |  |  | 1. 主机软件识别并处理预览对焦失败错误，按照严重故障处理，停止业务并通知用户处理 2. 主机软件应当支持重试, 换片, 重置, 忽略等各种用户干预选项, 并且不需要对扫描仪做重启干预 | 1
10倍图扫描失败
| 百倍图扫描失败 |  |  |  | 1. 对不需要连续扫描的工作, 例如核型，外周血，单张百倍图对焦失败不应当影响扫描工作的进行，软件应当跳过当前视野，继续下一个视野。同时，应当标记出对焦失败的视野。也可以考虑尽量拍摄一张对焦不好的照片。 2. 对于需要连续扫描的工作，例如骨髓，某张扫描失败应当暂停工作，提示用户选择。用户可以选择继续或中止工作。软件应当尽量在缺少一张图片的时候尽量完成图像的拼接。 | 1. 在任何情况下，一张视野扫描失败都不应当造成整个任务的异常，都不应当出现不可恢复的影响。
| 玻片查询异常 | 玻片在位扫描异常, 会导致娶

## 需求提取
| 需求标题 | 需求描述 | 领域
1 | 主机软件启动时检查上次运行状态 | 扫描主机任务要记录扫描任务的运行状态，每次软件启动时，都要读取上一次的运行状态。如果是非正常结束，都需要提示用户检查送片机的状态，避免对玻片造成损坏 | 送片机
2 | 主机软件需要支持向送片机查询送片机的位置状态 | 主机软件应当在启动时和送片机单板软件交互，查询送片机当前的状态。如果送片机处于非正常状态，需要人工干预，必须提示用户操作 | 送片机
3 | 主机和送片机的开工流程 | 支持主机和送片机之间的开工协商流程： 1. 送片机上报初始化请求，只有主机确认之后才能初始化。 2. 主机下发开工命令 3. 送片机检查玻片位置状态检测，若玻片位置异常，初始化请求中需要上报 上述过程结束之后才允许进行送片工作 | 送片机
4 | 支持可靠的消息传输机制 | 1. 主控支持消息重发， 2. 下位机支持重复消息的处理。 3. 主控和下位机支持误码情况的检测和统计，并提供查询接口。 4. 主控和下位机之间支持心跳握手机制，双向检测通信异常。支持告警上报和指示灯显示 | 送片机
5 | 状态客观 | 送片机要提供状态指示灯，状态指示灯至少要能够展示下面的工作状态： 1. 工作状态（RUN，未开工，异常） 2. 玻片状态（取还片中，空） 3. 通信状态（通信正常，通信异常） | 送片机
6 | 告警和异常保护功能 | 1. 送片机提供硬件保护电路，检查和保护电机/夹具的位置 2. 送片机在电机位置异常时会上报告警。 3. 主机支持告警 | 送片机
7 | 扫描仪扫描工作鲁棒性要求 | 1. 扫描仪软件对扫描仪驱动程序的错误有足够的鲁棒性，不应因为扫描的错误而导致扫描任务异常退出 2. 扫描软件对一次拍照具有鲁棒性： 2.1 预览对焦失败时可以中止任务，提示用户，可以重试 2.2 10倍图对焦失败应当提示用户，提供重试机制，重新进行10倍图扫描， 2.3 100倍图对焦失败时，对于不要求连续扫描的任务，应当在日志中记录错误并忽略此视野后继续扫描； 对于要求连续扫描的任务，应当给予用户提示，并且可以让用户选择继续扫描，可以扫描一张不够清晰的照片，尽量能够在图片缺失一张的前提下实现拼接。当拼接无法进行时应当提示用户 | 扫描
8 | 扫描任务鲁棒性 |  | 整体

## 命令
名称 | 命令字 | 方向 | 含义 | 响应 | 重发
KICKOFF_REQ |  | 上行 | SPJ复位后上报开工请求 | Y | Y
INIT_CMD |  | 下行 | 主机启动后给SPJ发送 | Y | Y
ALM_RPT |  | 上行 | SPJ给主控发送 | Y | N
CAPABILITY_RET |  | 下行 | SPJ开工后发送，查询送片机能力信息 | Y | Y
SHAKE_HANDS |  | 下行 | 主控给送片机发送, 定时 | Y | N

## 消息接口
字段 | 长度 | 取值
Tag | 2 | 0x90EB
Len | 1 | 6~255
Sequence | 2 | 0~65535
Dir | 1 | 0..1
Cmd | 1 | 0..255
Param | N
CRC | 2 | 0..65535
字段 | 长度 | 取值
Tag | 2 | 0x90EB
Len | 1 | 6~255
Sequence | 2 | 0~65535
Dir | 1 | 0..1
Cmd | 1 | 0..255
Result | 1 | 0..2
Param | N
CRC | 2 | 0..65535
命令名称